1. pielikums

atklāta konkursa

“Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem”

ID Nr. VCB 2014/02K nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Kopīgās prasības tehniskajiem palīglīdzekļiem – dzirdes aparātiem katrā vājdzirdības pakāpē

- Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa (t.sk. bērnu), 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa.

- Piedāvātajam dzirdes aparātam jābūt pielietojamam bērniem.

- Pretendentiem jānodrošina:

  - lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam;

  - dzirdes aparātu krāsu izvēle;

  - katrā grupā jāpiedāvā vismaz viens modelis;

  - piegādātajam dzirdes aparātam jābūt CE marķējumam;

  - pilna klāsta oriģinālo rezerves daļu nodrošinājums pakalpojuma sniegšanas vietā;

  - remonta nodrošinājums vienas diennakts laikā pakalpojuma sniegšanas vietā;

  - dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam;

  - datortehnika (pilns komplekts, ieskaitot LED monitoru) dzirdes aparātu programmēšanai;

  - programmnodrošinājums dzirdes aparātu programmēšanai.

- Katram dzirdes aparātam visās grupās jānodrošina:

- bezvadu programmēšanas sistēma (vieglākai programmēšanai bērna vecuma posmā);

- augstas izšķirtspējas mikrofonu sistēma ar runas izsekošanas funkciju;

- runas izšķirtspējas pastiprinātājs;

- skaņu transpozīcijas funkcija.

- Dzirdes aparātu tehniskie raksturlielumi un piedāvātās cenas.

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits visam līguma darbības (3 gadu) periodam | 1 vienības cena, euro bez PVN | Cena par visu apjomu, euro bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. grupa “Aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam” - 1. pakāpes vājdzirdībai |
| Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vieglam skaņas pastiprinājumam | 1. Frekvenču diapazons no 0,1 vismaz līdz 7,0 kHz, 2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) līdz 125 dB, 3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak ) līdz 60 dB, 4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1%. Obligātie parametri/ funkcijas: 1. Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana, 2. Trokšņu slāpēšana, 3. Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole, 4. Virziena mikrofons ar automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto (adaptive direction) vai direkcijas un omnidirekcijas, 5. Vismaz trīs klausīšanās programmas, 6. Frekvenču kompresijas iespēja, 7. Spiedpoga (push button) – skaļuma pārslēgšanai, programmu pārslēgšanai, 8. Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana, 9. Nanopārklājums 10. Telecilpa, 11. Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas 12. Savienojamības iespēja ar DAI (mobilais telefons, TV u.tml.) un FM sistēmām, 13. Aparāta lietošanas atmiņa. Piederumi: Barošanas elements (6 gab.) ar 312. mod. vai 13. mod. baterijām, radziņš bērnam. | Piedāvātā dzirdes aparāta marka, modelis: _________________________________ 1. ............ | 75 |  |  |

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits visam līguma darbības (3 gadu) periodam | 1 vienības cena, euro bez PVN | Cena par visu apjomu, euro bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. grupa “Aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam” - 2. pakāpes vājdzirdībai |
| Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti viegli vidējam skaņas pastiprinājumam | 1. Frekvenču diapazons no 0,1 vismaz līdz 7,0 kHz, 2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) līdz 125 dB, 3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak) līdz 60 dB, 4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Obligātie parametri/ funkcijas: 1. Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana, 2. Trokšņu slāpēšana, 3. Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole, 4. Virziena mikrofons ar automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto (adaptive direction) vai direkcijas un omnidirekcijas, 5. Vismaz trīs klausīšanās programmas, 6. Frekvenču kompresijas iespēja, 7. Spiedpoga (push button) – skaļuma pārslēgšanai, programmu pārslēgšanai, 8. Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana, 9. Nanopārklājums 10. Telecilpa, 11. Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas 12. Savienojamības iespēja ar DAI (mobilais telefons, TV u.tml.) un FM sistēmām, 13. Aparāta lietošanas atmiņa. Piederumi: Barošanas elements (6 gab.) ar 312. mod. vai 13.mod. baterijām, radziņš bērnam. | Piedāvātā dzirdes aparāta marka, modelis: _________________________________ 1. ............ | 75 |  |  |

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits visam līguma darbības (3 gadu) periodam | 1 vienības cena, euro bez PVN | Cena par visu apjomu, euro bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. grupa “Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” – 3. pakāpes vājdzirdībai |
| Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam | 1. Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, 2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125 dB, 3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, 4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Obligātie parametri/ funkcijas: 1. Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana, 2. Trokšņu slāpēšana, 3. Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole, 4. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto (adaptive direction) vai direction un omnidirection, 5. Vismaz trīs lietošanas programmas, 6. Frekvenču kompresijas iespējas, 7. Spiedpoga (push button) skaļuma un programmu pārslēgšanai 8. Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana, 9. Nanopārklājums 10. Telecilpa, 11. Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas 12. Savienojamības iespēja ar DAI (mobilais telefons, TV, u.tml.) un FM sistēmām, 13. Aparāta lietošanas atmiņa. Piederumi: Barošanas elements (6 gab.) 13. modeļa baterijām, radziņš bērnam. | Piedāvātā dzirdes aparāta marka, modelis: _________________________________ 1. ............ | 120 |  |  |

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits visam līguma darbības (3 gadu) periodam | 1 vienības cena, euro bez PVN | Cena par visu apjomu, euro bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. grupa “Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – 4. pakāpes vājdzirdībai |
| Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam | 1. Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, 2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 136 dB, 3. Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain Peak) vismaz 67 dB, 4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1%, Obligātie parametri/ funkcijas: 1. Atgriezeniskās skaņas dinamiskās slāpēšanas sistēma, 2. Apkārtējo trokšņu slāpēšana, 3. Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma (active feedback cancelling), 4. Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – apļa, dalītais, fiksētais (adaptive direction) vai direction un omnidirection iespēja, 5. Vismaz trīs lietošanas programmas, 6. Telecilpa, 7. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto. (adaptive direction), 8. Frekvenču kompresijas iespēja, 9. Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons, 10. Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas 11. Savienojamība ar (TV, mobilo telefonu) un FM sistēmām, 12. Nanopārklājums. 13. Aparāta lietošanas atmiņa, 14. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), Piederumi: Barošanas elements (6 gab.) 13 modeļu baterijām, radziņš bērnam. | Piedāvātā dzirdes aparāta marka, modelis: _________________________________ 1. ............ | 120 |  |  |

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits visam līguma darbības (3 gadu) periodam | 1 vienības cena, euro bez PVN | Cena par visu apjomu, euro bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. grupa “Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – 5. pakāpes vājdzirdībai |
| Digitālie daudzkanālu aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam | 1. Frekvenču diapazons ne šaurāks par 0,1 – 5,9 kHz, 2. Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90) ne mazāk kā 136 dB, 3. Maksimālais pastiprinājums vismaz 80 dB, 4. Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, 5. Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk par astoņi, klausīšanās (lietošanas) ne mazāk par četriem, Obligātie parametri/ funkcijas: 1. Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu, 2. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana, 3. Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), 4. DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo telefonu, 5. Telpiska (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, 6. Lietošanas atmiņa, 7. Frekvenču kompresijas iespēja, 8. Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto (adaptive direction), 9. Skaļuma regulēšanas diapazons, 10. Telespoles režīms, 11. Baterijas izlādēšanās skaņas indikators, 12. Programmu pārslēgšanas skaņas indikators, 13. Bezkontroles jaudas pastiprinātājs, 14. LED indikators, 15. Nanopārklājums, 16. savstarpēja dzirdes aparātu sinhronizēšanas sistēma. Piederumi: Barošanas elements (6 gab.) 13. vai 675. mod., baterijas, radziņš bērnam. | Piedāvātā dzirdes aparāta marka, modelis: _________________________________ 1. ............ | 120 |  |  |
| Summa kopā par visu iepirkuma apjomu (5 grupām), euro, bez PVN |  |